一、技术要求

（一）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉深度监护 | 2 | 台 | 14万元 |

- 技术参数要求（满足或优于以下参数）

1.麻醉深度监测

1.1麻醉深度监测采用的脑电双频指数（BIS）技术，模块化设计，支持BISx4监测，可对单侧或双侧大脑半球进行BIS监测，支持在同类型监护仪共享模块功能

1.2脑电双频指数显示范围0-100；

1.3肌电活动（EMG）通过棒图显示，监测范围：30-55dB；

1.4抑制比（SR）监测；

1.5频谱边缘频率（SEF）监测；

1.6信号质量指数（SQI）实时监测，范围：0-100%；

1.7总功率（TP）监测，监测范围（40-100dB）；

1.8使用BISx4监测时，左右大脑半球监测数据分别显示；

1.9使用BISx4监测时，提供左右大脑半球不对称性（ASYM）监测，监测范围：0-100%；

1.10波形显示区提供脑电波形或BIS趋势显示；

1.11脑电波形扫描速度：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。

注：以上技术参数为必须满足项，否则作无效响应处理。

二、商务要求

- 1、付款方式：验收合格后支付90%的货款（一次性开出全额货款发票），剩余 10%的货款质保期满后一周之内无息支付。

- 2、质保期：验收合格后1年。

- 3、售后服务

- 3.1 免费安装、调试；

- 3.2货物按国家规定的验收规范标准及竞争性谈判文件的技术规格及要求进行验 收；

- 3.3 在货物安装调试结束后，供应商应把详细的记录提供给采购人，经双方确认 无任何问题，则验收合格，双方正式签字后进入质保期；

- 3.4 供应商派工程师现场免费为采购人培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌 握技术操作；

- 4、交货期：签订合同后15天内。

- 5、交货地点：采购人指定地点。

- 6、其他要求：报价包含所有费用其中包括但不限于税费，人工，耗材等。